SBC-2026-L022骨创伤疼痛治疗仪
设备功能要求、配置说明及技术需求

1、配备台车，台车设计带锁止万向轮； 
2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 
3、输出路数：二通道独立输出； 
4、磁热疗法、内生电流电刺激疗法、高压静电场疗法，可独立输出也可组合治疗； 
5、脉冲磁输出磁场强度0～53mT，多档调节；磁场频率2～16Hz，多档调节； 
6、磁耦合盘具有热疗功能 
7、电刺激输出波形：正弦波； 
8、静电场直流电压1000～3000V多档可调
[bookmark: _GoBack]9、治疗时间1min～99min可调，步距1min

