- SBC-2026-L023微波治疗仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮

- 2、输出路数：双通道独立输出

- 3、工作频率为：2500±100MHz

- 4、标配不少于圆型、方型、马鞍型微波辐射器

- 5、配备的微波辐射器最大加热面积≥160cm2

- 6、额定输出功率：输出功率0～50W连续可调，级差1W，输出功率允差±20%；

- 7、在辐射器正前方1m以及后方0.25m处辐射功率密度不超过10mW/cm2；

- 8、理疗辐射器驻波比：S≤3；

- 9、定时时间：0～30min连续可调，级差1min，定时允差±1min；

- 10、连续工作时间≥4小时；