SBC-2026-L023微波治疗仪
设备功能要求、配置说明及技术需求

1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮
2、输出路数：双通道独立输出
3、工作频率为：2500±100MHz
4、标配不少于圆型、方型、马鞍型微波辐射器
5、配备的微波辐射器最大加热面积≥160cm2
6、额定输出功率：输出功率0～50W连续可调，级差1W，输出功率允差±20%；
7、在辐射器正前方1m以及后方0.25m处辐射功率密度不超过10mW/cm2；
8、理疗辐射器驻波比：S≤3；
9、定时时间：0～30min连续可调，级差1min，定时允差±1min；
[bookmark: _GoBack]10、连续工作时间≥4小时；

