SBC-2026-L025无影灯
设备功能要求、配置说明及技术需求

1、无影灯具有可自平衡，和具有多倍水平安全承载大臂装置。
2、平衡臂具有可多倍承重水平定位装置。
3、具有中轴安全旋转装置。
4、具有中轴半月阻尼装置。
5、无影灯平衡臂系统，横臂关节可360度水平无限制旋转。
6、手术灯灯头具有自平衡Y型管装置。
7、手术灯具有月牙环形固定装置。
8、灯罩壳为铝制材质，整体ABS大操作拉手＞40CM边长设计。
9、进口LED灯泡。
10、灯盘采用渐变式设计
11、灯照度（Lux）：母灯≤160,000 
12、色温可调（K）3500-4500
13、调光范围10—100%
14、术者头部温升≤0.5℃
15、术野温升≤1℃
16、照明深度≥80cm
17、光斑直径100-300MM
18、灯泡数量母灯≤48LEDS，子灯≤24LEDS
19、高度调整≥120cm
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